监护仪超标参数

| 1 | 总体技术 |
| --- | --- |
| 1.1. | 彩色 LCD 显示器：≥10.4 英寸，具有 2 种以上多样化显示； |
| 1.2. | 可显示 4 道波形 |
| ★1.3. | 中文触摸屏操作. 分辨率：800х 600。并具有二级触摸操作系统； |
| 1.4. | 显示波形和数据：ECG、呼吸、SPO2、脉搏率、体温， |
| ★1.5. | 具有≥96 小时以上大容量存储空间，可存储内容：生命体征列表，趋势图，全息回顾，报警历史回顾数据； |
| 1.6 | 心律失常分析≥20 种 |
| 1.7 | 报警形式：可视、可听的三级声光报警； |
| 1.8 | 抗除颤器及电外科发生器干扰，适于医院各科室使用； |
| 1.9 | 每台设备标配：ECG、呼吸、SPO2、脉搏率、NIBP； |
| 1.10 | 智能操作指南：具有操作演示模式及误操作提示。 |
| 1.11 | 选配相关配件后可有线、无线及遥测联网。 |
| 2. | 监测指标 |
| 2.1 | 心电/心率：适用于新生儿、儿童和成人； |
| 2.2 | 自动起搏信号识别，与起搏信号同步； |
| ★2.3 | 心电导联：提供监护 3 导联心电图监测； |
| 2.4 | 除颤放电保护： ECG 输入端可经受 400Ws/DC 5kv 符合 IEC60601-2-27 17h.101 计数范围：0、15-300次/分（±2 次/分）； |
| 3. | 呼吸（阻抗法） |
| 3.1 | 测量方式：胸廓阻抗法。 |
| 3.2 | 通道数：R-F 和 R-L 中选择。 |
| 3.3 | 呼吸计数器计数范围：0 次/分至 150 次/分。 |
| 3.4 | 呼吸率计数准确精度：±2/分（0 次/分至 150 次/分）。 |
| 4. | 无创血压监测 |
| 4.1、 | 新生儿、儿童和成人模式； |
| 4.2、 | 测量模式：具有定时、连续（≤15 分），手动和 SIM（麻醉）模式，具有自动触发血压测量功能。 |
| 4.3、 | 测量范围：0 mmHg 至 300 mmHg。 |
| 4.4、 | 显示项目：收缩压、舒张压和平均压。 |
| 5. | 脉搏血氧饱和度 |
| 5.1 | 测量方法：双波长光吸收法，血氧探头可清洗消毒； |
| 5.2 | 测量范围：1 到 100%； |
| 5.3 | 脉搏波计数范围：0，30 到 300 次/分； |
| 5.4 | 血氧饱和度准确性：±2 位 80%＜饱和度＜100%；3 位 50%＜饱和度＜80%； |
| 5.5 | 报警：上限：以 1%为步距饱和度 51%到 100%OFF；下限：OFF，以 1%为步距饱和度 50%到 99%； |
| 6. | 质量保证期（保修期）：设备验收合格后整机（含第三方设备）质量保证期（保修期）为 3 年。 |