体内微电极碎石仪设备参数

主要功能及核心参数：

1、产品适用范围：适用于肝胆外科、消化内科。配合胆道镜、十二指肠镜及直视子镜系统专用工作通道进行碎石，用于肝内胆管结石、胆总管巨大嵌顿结石及术后残余结石的碎石取石

2、碎石原理：采用最新的液电下冲击波产生的空化微爆破原理

3、输出能量：0.1J-0.4J，最大碎石能量输出值：0.4J，平均碎石能量0.25J，分7档电子调节（说明:以CFDA检测报告为准。）

4、输出能量不稳定度	±20%

5、输入功率	：140VA

6、放电频率最高放电频率：30次／每秒。

7、放电模式四种模式下放电脉冲的技术指标：单次脉冲模式、复式脉冲模式一、复式脉冲模式二、OOD脉冲模式，OOD脉冲放电技术，以特定的频率和辐值产生共振叠加效果，连续放电，碎石效率最高

8、放电时间	时间＜2μs （说明:以CFDA检测报告为准。）

9、放电次数显示放电次数范围0~99，并自动累加。

10	、放电电极采用柔性电极，胆道镜电极直径＜1.5mm， ERCP电极直径＜1.0mm，新型的二代ERCP电极探头可以碎阑尾粪石，临床专家已应用近1年，临床已有成熟的应用经验。

11、电极具生物相容性电极线材质符合GB/T 16886.1-2011 医疗器械生物学评价的要求。通过细胞毒性实验，迟发型超敏反应实验，皮内反应实验。

12、显示屏内置于主机，彩色大屏幕液晶显示。（说明:以CFDA检测报告为准。）

13、信息显示	输出能量；电极寿命；碎石模式；治疗计数；故障信息显示。

14、安全标准	电气安全要求:具有符合GB 9706.1-2007 医用电气设备第一部分安全通用要求。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

消化内科：

年   月   日