氩气刀工作站设备参数

主要功能及核心参数：

主要用于消化内镜手术切割、止血及非接触式氩气止血和肿瘤灭活。

1.工作频率≥480kHz

2.输出功率：≥200W

3.屏幕显示：≥7.0英寸LED液晶可触摸显示屏

4.输出方式：含单极手控输出、单极脚控输出等2种输出方式。

5.功能模式：开放模式及内镜模式。

6.工作模式:≥8种。其中专用内镜切模式≥2种，每种内镜切模式分别有≥4种内镜切效果可用。

7.自动保护装置：开路、短路自动保护功能。

8.具有中性极板未连接或连接电缆断线时，停止输出并声光提示功能。

9.功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，毫秒级双反馈自动控制，恒定功率输出。

10.具有氩气刀功能。模块化设计：由高频电刀和氩气刀发生器两台设备组成，且两台设备为同一品牌。

11.氩气装置采用双路减压控制，氩气输出多点监测，分节控制输出，全数字化自动控制，最小流量控制步长为0.1L/min。

12.具备开机自检功能，自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

13.程序存储功能：出厂参数推荐存储≥3种临床常用术式参数模块；

14.支持≥6组程序存储设置，独立记忆手术参数设定。

15.功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅。

16.具有氩气冲洗功能，防止氩气软电极阻塞。

17.浮地CF型设备，双反馈自动控制，输出功率稳定可靠。

18.设备使用年限≥8年。

专机专用耗材：氩气电极，参数如下

1.	氩气电极末端具有色环标记

2.	由高频电极和高频电极连接线组成

3.	钨丝材料，柔韧性强，软性

4.	进液防护程度分类：IPX0

5.	直喷，长2.7m，直径2.3mm

6.	防电击程度分类：CF型

7.	射流类型:轴向的射流

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

消化内科：

年   月   日