胃肠动力治疗仪设备参数

主要功能：

专业治疗胃肠功能性疾病患者常见的病症包括：功能性消化不良、功能性便秘、功能性腹泻、功能性腹胀、肠易激综合征、糖尿病性胃轻瘫、厌食症、胃肠电节律紊乱、顽固性恶心呕吐、手术后胃肠功能恢复等。

核心参数：

- 工作原理：采用体表电刺激的方式通过特定的参数和特定的刺激方式平衡自主神经功能：交感神经活动和副交感神经活动之间的平衡，实现神经调控的目的。

- 输入功率：≤2.5W。

3、输出波形：方波（单、双向）；

4、工作频率：双向波1kHz ~ 5kHz （±10%，步长1kHz）；

单向波1kHz ~ 10kHz （±10%，步长1kHz）；

5、输出电流：在500Ω负载电阻下为0.10 mA～9.50 mA（±10%）；

输出范围内连续可调 ，调节步长0.05mA；

6、调制频率：0~ 100Hz（±5%）；

7、脉冲波宽：0.02 ms～0.90 ms（±10%）；

8、蓝牙配对和连接：软件与设备间是通过BLE4.1协议进行无线蓝牙连接，从而实现数据交互。

9、处方参数的导入：设备的调幅中频脉冲包含了载波（中频）参数和调幅（低频）参数。

9、治疗数据下载和打印。

10、治疗过程软件端控制。

11、治疗记录数据的获得；

12、设备登记，即对设备疗程的限定。

13.移动式推车，含工作站系统。

14、治疗仪主机终端数量大于等于10个

专机专用耗材：理疗用体表电极，参数如下：

1、接插件电极导线外露长度≥40mm。

2、理疗电极片具有良好的导电性能，其导电阻抗不大于 1kΩ。带金属触点电极片的导电阻抗不大于500Ω

3、理疗电极片的持粘性的下滑位不超过 5mm

4、理疗电极片的柔顺性在使用过程中，满足与使用者治疗部位紧密贴合

5、电极连接线符GB9706.1-2020 中 8.5.2.3 的要求                                           6、不可拆卸电极连接线的稳固性不可拆卸电极连接线与电极的固定端，能防止由于电极连接线扭曲和拉扯引起的导体和绝缘损坏

7、外观：理疗电极片的外观平整光洁，修边整齐，导电部分颜均匀

8、尺寸要求:圆型25

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

消化内科：

年   月   日