消化道动力检测仪设备参数

主要功能：产品具备三个功能：高清食管测压+高清肛肠测压+胃电图检测。

1、高清食管压力测定设备是通过测压导管从鼻腔插入胃食管，采集胃食管的压力信号，通过不同的的压力信号采集模式，进行分析因压力协调关系失调造成的食管动力性疾病，根据芝加哥标准在临床上用于诊断胃食管反流、贲门失迟缓症、食管裂孔疝、胡桃夹食管等动力性疾病。为食管动力疾病的检测提供科学的诊断方法，也对胃食管术后病人消化道功能恢复情况提供科学的依据。

2、肛门直肠测压是将测压管通过肛门放入患者的直肠壶腹部和肛管部位，检测直肠和肛管的压力以及他们之间的压力关系，从而诊断直肠和肛管的功能性的疾病，如：肛门失禁、功能性便秘、盆底痉挛以及新生儿的巨结肠等。同时具有压力式的生物反馈的治疗。

3、胃电图检测方式是通过体表电极无创性采集胃肠生物电信号，利用检测提供的定量分析数据所反映出来的胃肠生物电信号（胃肠电图）的特异性，了解胃肠的蠕动情况及胃肠动力的强弱，从而为判断如FD、胃肠节律紊乱综合症（GDS）、胃肠动力不足、肠易激综合症（IBS）、胃动过速、胃动过缓、便秘等疾病提供科学依据，同时也为做过胃/食管或肠道手术的病人术前术后胃肠道功能恢复情况的对比提供检测手段，达到检查、诊断胃肠动力障碍功能性疾病之目的。

核心参数：

1.食管、肛肠压力检测参数

1.1测压通道数：肛肠测压≥12通道、食管测压≥24通道

1.2.测压范围：  -100mmHg～400mmHg

1.3.精确度：-100～100mmHg  ±1.6 mmHg/100～400mmHg  ±1.6%

1.4.压力分辨率：0.04mmHg；

1.5.水路并联灌注系统与高精度恒压控制系统，提高压力采集的稳定性

1.6.医用灌注储水瓶，密封性好，如有泄漏，计算机软件实时报警提示

1.7.灌注水阀一键式微机键控，自动开关水阀

1.8.测压软件采用高清色谱显示方式，clouse绘图让判读更容易，非矢量图可比

1.9.设备配备有水固双系统升级功能，同一个主机平台能同时使用水灌注式液态测压导管系统和固态测压导管系统。

1.10.食管测压分析参数：LES静息压、UES静息压、3秒最低松弛压力、4秒完整松弛压力、食团内部压力、收缩减速点、远段收缩延迟时间、收缩前沿速度、远端收缩积分，有国内高分辨率食管测压正常值多中心研究数值标准。

1.11.肛肠测压分析参数：直肠静息压、肛管静息压、肛管最大收缩压、肛管最长收缩时间、咳嗽反射、排便弛缓反射、直肠肛管抑制反射、直肠感觉阈值

1.12.生物反馈训练软件包采用先进的三维动画方式进行腹压和肛门括约肌协调训练、独立的腹压训练和括约肌松弛训练，训练方式根据患者情况进行选择；并对训练有效与否实时显示。

2、胃电图参数

2.1.通道数：≥4通道

2.2输出阻抗>10MΩ

2.3幅度检测：频率响应范围内，信号幅度<500μV，误差<5%。

2.4.采样频率不小于10 Hz

2.5.频率响应范围：1~15cpm，精度±5%；

2.6.稳定性：输出信号标准偏差<10μV。

2.7 支持自动分析和计算胃电临床诊断指标：1）正常胃电慢波百分比；2）胃电慢波过速百分比；3）胃电慢波过缓百分比；4）胃电无节律百分比；5）主频；6）主功率比；

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

消化内科：

年   月   日