空气消毒器参数

空气消毒器技术参数（立柜式 1台）

一、用途：用于医院室内空气消毒

二、主要技术参数

1、工作条件：常温条件，电压220V，50Hz

2、外部尺寸：W55.5×D30×H177cm

3、机型：立柜式，可移动

4、负离子浓度：3x106/cm3

5、净化风量：1500m3/h

6、紫外线灯管功率：24W×2

7、适用房间：150m³

8、额定功率：230.6W

9、白色葡萄球菌杀灭率：99.99%～100%（提供权威机构检测报告）

10、自然菌消亡率：≥90%（提供权威机构检测报告）

11、臭氧泄漏量：0.0010mg/ m3（提供权威机构检测报告）

★12、对人冠状病毒杀灭率：＞99.99%（提供权威机构检测报告）

13、颗粒物洁净空气量：909.1m³/h（提供权威机构检测报告）

14、甲醛净化效率：82.4%（提供权威机构检测报告）

15、等离子体电子密度：1.27×1015m-3

16、噪音：≤60bB（A）

17、LED触摸屏操作面板/遥控器操作

18、控制模式：预约定时开关机；任意设定定时时间；循环模式；自动模式

19、故障指示灯和配件更换指示灯提醒

20、外部材料：全金属外壳

三、核心配置

1、前置金属预过滤器

2、两段式静电吸附装置（等离子体）

3、活性碳过滤器

4、紫外线灯管

5、纳米光触媒系统

6、负离子发生器

空气消毒器技术参数（移动式3台）

一、用途：人机共存，用于有人环境下的室内空气杀菌消毒

二、主要技术参数

1、工作条件：常温条件，电压220V，50Hz

2、外部尺寸：W48×D48×H136.5cm

3、安装方式：移动柜式

4、负离子浓度：3x106/cm3

5、净化风量：1000m3/h

6、紫外线灯管功率：2×24W

7、适用房间：100m³

8、额定功率：208W

9、噪音：≤70dB(A)

10、白色葡萄球菌杀灭率：≥99.98%（作用时间60min）（提供检测报告）

11、自然菌消亡率：≥93.38%（作用时间60min）（提供检测报告）

★12、甲型流感病毒杀灭率：＞99.99%（作用时间60min）（提供检测报告）

13、臭氧泄露量平均值：0.0157mg/ m3（提供检测报告）

14、甲醛洁净空气量CADR：460.8m³/h

15、颗粒物洁净空气量CADR：781.2 m³/h

16、悬浮粒子浓度达到GB50333-2013《医院洁净手术部建筑设计规范》中空气洁净度8级（相当于原100000级）的要求

17、紫外线泄露量强度（装置周边30cm处）：0μW/c㎡（提供检测报告）

18、紫外线辐照强度（距离为1.0m测定）：186μW/c㎡（提供检测报告）

19、等离子体电子密度：1.18×1015m-3（提供检测报告）

★20、智能化多功能显示：时间显示；预约定时显示；具有温度湿度显示；PM2.5数值显示；TVOC等级显示；空气质量等级显示；Wifi指示灯；童锁指示灯

21、消毒机的累计使用时间可查询

22、控制模式：触摸屏；手势感应操作；手机App操作；遥控器操作

23、产品操作：预约定时开关机（任意设定开关机时间）；定时功能；循环模式；自动模式；夜间模式；安全保护功能（设备内置倾倒开关、微动开关）

24、维护和更换指示灯：清洗指示灯、故障指示灯和配件更换指示灯提醒

25、出风方式：下进风，顶部出风

26、外部材料：全金属外壳，不变色

三、核心配置

1、初效滤网

2、分离式静电吸附装置（专利证书）

3、HEPA滤芯

4、活性碳过滤器

5、紫外线灯管

6、纳米光触媒系统

7、负离子发生器

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

自设备验收合格之日起。

消化内科：

年   月   日