1.4度冰箱

一、用途

1.1、用于2-8℃储存检测试剂、药品、生物样本，生物实验材料等。

- 数量：

2.1、主机   1台

- 设备参数

  - ★有效容积≥390L，立式单门。

  - 采用玻璃门：双层钢化玻璃门，电加热功能，防止凝露。

  - 控制系统：微电脑板控制，调节增量≥0.1℃，显示精度≤0.1℃。

  - 制冷系统：微通道冷凝器，翅片式蒸发器，碳氢制冷剂。

  - 风冷式结构，波动性≤3℃。

  - 报警模式：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等；开门蜂鸣报警，门关闭报警消除；具有远程报警接口。

  - 电池能效：断电后支持声光报警≥24小时。

  - 具有安全锁。

  - 配备储物篮筐，搁架≥6个

  - ▲数据接口：配置USB数据导出接口，485数据接口。

  - 配有温度探头测试孔。

四、配置

4.1、主机     1台

4.2、搁架     6个

4.3、吊篮     1个

五、售后服务

5.1 保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

5.2 所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

5.3 提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

5.4 报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5.5 医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

5.6 质保时间

设备经过验收后整机质保不少于3年。

5.7保修起止日期

自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

- -80℃冰箱

一、用途

1.1、用于-86℃储存检测试剂、药品、生物样本，生物实验材料等。

二、数量：

2.1、主机   1台

三、设备参数

  - ★规格：有效容积≥500L，单门，立式。

  - 箱体材料：耐腐蚀钢板。

  - 内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀。

  - 温度控制：箱内温度在-40℃～-86℃范围内任意设定，控温精度≤0.1℃。

  - 冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

  - 保护功能：具有开机延时和停机间隔保护功能，；屏幕锁定和密码保护功能。

  - ▲屏显功能：≥5英寸屏幕，显示精度≤0.1℃，动态显示运行温度、设定温度、电压值、环境温度、报警状态、时间等参数信息；可连接蓝牙与WiFi

  - 温度均匀性：25℃环境，设定-80℃测试，整机≥20点测试，箱内温度最高点与最低点温度绝对值差≤6℃（提供省级或省级以上第三方检测报告）。

  - 报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警功能，物品存储更安全。

  - 数据存储与导出：标配USB数据导出接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，可保存温度数据时间≥10年。

  - 蓄电池：配置大容量电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

  - ▲箱体保温：高性能V.I.P航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥130mm,VIP保温板厚度≥20mm，整机≥6道门封，绝热保温效果好。

  - ▲储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥400个，2ml标准冻存管≥40000支。

  - 制冷工质：无氟环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量。

  - ▲降温速度：25℃环温时，空载降温到-80℃温度，时间≤240分钟；（提供省级以上第三方检测机构出具的检测报告）。

  - 断电回温时间：25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间不小于240min，提供省级或省级以上第三方检测报告。

  - 噪音：≤60分贝，提供省级或省级以上第三方检测报告。

  - 测试孔：标配≥2个温度测试孔，方便测试温度。

  - 服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

四、配置

4.1、主机：1台

4.2、冻存架：1套

五、售后服务

5.1 保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

5.2 所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

5.3 提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

5.4 报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5.5 医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

5.6 质保时间

设备经过验收后整机质保不少于3年。

5.7保修起止日期

自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

- 液氮转运箱

- 用途

1.1、用于深低温样本转运，液氮低温操作平台，有效避免样本反复冻融。

- 数量：

2.1、主机   1台

三、设备参数

3.1、工作环境温度： 10-35℃

3.2、工作环境湿度： 20-80%

3.3、电源要求: 220V;50Hz

3.4、★气相液氮环境，可连续维持-150℃以下温度≥4.5小时

3.5、开盖后，可维持样本区域温度-120℃以下温度≥50分钟，-140℃以下温度≥15分钟

3.6、可中途添加液氮，添加后盖上盖子，达到使用温度的等待时间≤4分钟

3.7、★可水平存放：100格/81格2ml冻存管专用标准冻存盒数量≥2个，1ml冻存管专用SBS冻存盒数量≥8个（参选人须提供相关证明材料）

3.8、可定制其他尺寸存储架（血袋架等）

3.9、配有可旋转提手，提手为耐液氮材质

3.10、★外形为矩形箱体结构，非圆柱体或罐体结构，开口为矩形，开口尺寸≥20cm*20cm（参选人须提供相关证明材料）

3.11、外尺寸(长*宽*高)：≤35cm*35cm*30cm

3.12、样本不与液氮接触，样本处于干式低温环境。

3.13、温度监控系统可通手机、平板电脑、电脑等移动终端远程监控并报警，数据具有可追溯性

3.14、▲可导出数据报告，格式可选：PDF，Excel等文件，数据保存时间≥2年

3.15、▲具备审计追踪功能

3.16、空重≤4.8kg，满重≤6.8Kg，可单人轻松提携及操作。

3.17、双层非密封盖设计，配有挥发孔，确保内部压力平衡。

3.18、充电式控制器，控制器连续续航时间≥100小时，充电口采用Type-C。

四、配置

4.1、主机：1台

4.2、样本仓：1套

4.3、电源适配器：1套

4.4、耐液氮量杯、漏斗：1套

五、售后服务

5.1 保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

5.2 所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

5.3 提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

5.4 报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5.5 医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

5.6 质保时间

设备经过验收后整机质保不少于3年。

5.7保修起止日期

自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

5.液氮存储罐35L

一、用途

1.1、深低温-186℃样本存储。

- 数量：

2.1、主机   1台

三、设备参数

  - ★罐体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料

  - ★液氮容量： ≥35升

  - 液氮罐瓶颈: 罐口直径≥80mm

  - 极低的静态蒸发率：静态保存时间≥145天

  - 罐体总高：≤750mm；

  - 罐体外径：≤450mm；

  - 罐体空重（不含提桶）：≤15kg

  - 罐体空重（含提桶）：≤16kg

  - 提桶外径：38mm；

  - ★配有安全锁盖

- 配置

4.1、主机：1台

4.2、圆提桶：6个

五、售后服务

5.1 保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

5.2 所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

5.3 提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

5.4 报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5.5 医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

5.6 质保时间

设备经过验收后整机质保不少于3年。

5.7保修起止日期

自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

6.液氮存储罐175L

一、用途

1.1、深低温样本存储。

二、数量：

2.1、主机    1台

三、设备参数

  - ★箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料

  - ★液氮容量： ≥175升

  - 液氮罐瓶颈: 罐口直径≥215mm

  - 极低的静态蒸发率：静态保存时间≥184天

  - 罐体总高：≤1080mm；

  - 罐体外径：≤680mm；

  - 罐体空重（不含提桶）：≤57.5kg；

  - 罐体空重（含提桶）：≤78.5kg；

  - ★标配冻存架数量≥6个，每个可容纳标准冻存盒（134mm×134mm）≥10个.

  - 配有安全锁盖

四、配置

4.1、主机：1台

4.2、冻存架：6个

五、售后服务

5.1 保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

5.2 所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

5.3 提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

5.4 报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5.5 医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

5.6 质保时间

设备经过验收后整机质保不少于3年。

5.7保修起止日期

自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

7.干式转运罐

一、用途

1.1、用于非接触液氮，干式保存及运输样本。

二、数量：

2.1、主机    1台

三、设备参数

  - ★容器倾倒液氮不溢出，配有不锈钢网筛分割储存空间和液氮吸收体。

  - ★容积：≥3L

  - 液氮吸附量：≥1.3L；

  - 静态液氮蒸发量：≤0.16L/D；

  - 静态液氮保存期：≥8d；

  - 正常工作持续时间：≥5d；

  - 罐体总高：≤446mm；

  - 罐体外径：≤225mm；

  - 罐体空重：≤3.5kg；

  - ▲0.5ml细管容量（单层）≥130个；0.25ml细管容量（单层）≥290个

四、配置

4.1、主机：1台

4.2、提桶数量：1个；

五、售后服务

5.1 保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

5.2 所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

5.3 提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

5.4 报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5.5 医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

5.6 质保时间

设备经过验收后整机质保不少于3年。

5.7保修起止日期

自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。