动态血压豪特参数

- 量程：0kPa（0mmHg）～39.6kPa（297mmHg）

- 静态压力精度：±3mmHg

- 压力分辨率：1mmHg

- *脉率测量范围：40次/分~240次/分

- 脉率测量精度：±5 %

- 测量时间间隔：5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240分钟多种可选

- 可设置起床时间和睡眠开始时间，设置2种测量时间间隔

- 过压保护：

- 成人模式，当袖带内压力大于300mmHg时，袖带能够自动释压；

- 新生儿模式，当袖带内压力大于150mmHg时，袖带能够自动释压；

- *2.4英寸彩色液晶屏显示，当前时间、日期、电量、超限提示等信息显示丰富。

- *适用于成人、小儿、新生儿的动态血压测量。

- *数据存储：最多可存储普通用户（300条记录）和一个动态血压（350条）的数据。

- *数据回顾功能齐全，包括大字体单记录数据回顾、数据列表、血压数据趋势图

- 提供mmHg和kPa两种血压参数计量单位

- 具有电量检测和低电量提示功能，提示开关可设置

- 与上位机软件通讯

- 无线传输功能

- 供电方式：2节“AA”碱性干电池供电

- 安全类型：内部电源设备，BF型防除颤应用部分

- 分析软件参数

- 上位机通过USB接口与仪器连接；

- 可下载终端仪器的血压测量结果、设置血压测量方案；

- 显示勺状趋势图、填充式趋势图、血压统计分析柱状图、饼图，拟合曲线等；

- 数据表功能：能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示；编辑基本信息、医嘱信息、血压状况说明、当前用药信息等

- 打印报告，支持打印预览，具备多种报告格式可供选择；

- 可分析血压变异系数、昼夜节律、血压负荷、晨峰血压、平滑指数、动脉硬化指数等参数；

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。