# 生物显微镜参数

用途：可用于普通染色的切片观察，暗场观察以及临床、科研常规显微检验工作。

工作条件

1 .适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

2. 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

主要技术指标

1.生物显微镜

*2.光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

3.载物台：钢丝传动，无齿条结构 载物台高度：140mm

机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm

移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm

载物台XY 移动可锁定

4.调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，

避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

*5.聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜，

分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 ( 仅限BF )。

6.照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

7.三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；

目镜：15X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。

8.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。

9. 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X(N.A≥0.25 W.D≥10.6mm) 40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

10.防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

11.所采用光学元件均为环保无铅玻璃；

相机参数

*1.高分辨率CMOS彩色相机，≧2000万像素，芯片靶面≧1英寸

2.最高采集分辨率 ≧5440 x 3648 像素，单像元尺寸≧2.4x2.4um

3.曝光时间可调范围0.1ms~15s，像素融合(bin)包含2x2和3x3

4.在1/30秒曝光下，G光灵敏度≧462mv，暗电流≧0.21mv

5.最高分辨率下速度≧15帧/秒，在2736x1824分辨率下速度≧50帧/秒

6.基于硬件ISP视频处理引擎的高分辨色彩还原技术，速度快色彩真实

7.制冷方式：采用大面积金属表面散热的自然冷却方式

8.光谱响应范围380-650nm，自动和手动白平衡

9.高速传输数据接口，USB3.0

10.软件功能：快速拍照和录像，可自动命名；具备图像处理功能，可测量各类型长度面积角度等参数；添加标尺，荧光多通道图像叠加，景深拓展，手动大图拼接。自主定义报告模板并可自动生成word版报告

售后服务

1.保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2.所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3.提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4.报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5.医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1.自设备验收合格之日起。