心电图机参数

一、技术参数：

1. 心电输入：导联同步采集，10电极

2.导联选择：自动或手动 输入方式：浮地输入

3.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路

4.采样率：8000 Hz

5.输入阻抗：≥50MΩ

6.共模抑制比：≥105dB

7.频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5% 时间常数：≥3.2秒8.103滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

9.低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 肌电滤波：25Hz/35Hz 二档

10.交流滤波：50Hz或60Hz 基线抑制：-20dB,-34dB 两档可选

二、物理参数：（尺寸、重量、外形）

无要求

三、电气参数：（设备电源要求）

1.固定式28-32磅直流：长效可充电电池，充满电可连续工作60分钟以上

四、功能参数：(需要的功能)

1增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动

2. 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位

3. 显示方式：＞6.5"液晶显示，倾斜角设计

4. ★显示分辨率：≥800\*480

5. ★显示导联数：同屏6导 12导联，≥5s

6. 显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等

7.记录道数：3, 3+1, 6 走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S

8.网络数据打印：支持访问外部文件服务器，本机热敏打印服务器报告

9.存储和传输：内置400份心电图，支持16G以上SD卡扩展

10.网络：标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接

五、需配置设备附件：

配件：导联线、电极片、打印纸、电源线、打印机线等。

其他配件：如肢体夹，胸吸球，转换头，适配器等

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

**质保时间**

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

**保修起止日期**

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

申请科室：医疗保健门诊

核心组成员：梁海霞