可视喉镜参数

一、技术参数：

1. ★显示屏尺寸≤3.0英寸液晶显示屏，显示器能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动
2. 显示部件防水等级IPX3，手柄部件防水等级IPX7
3. 需分体式设计，方便消毒，镜片手柄与显示组件要直插式定位珠定位的结构设计方式，连接位置避开受力部位
4. USB读取与存储，仪器带32G内存，可拍照至少30万张，或录像16个小时
5. ★图像分辨率≥7.87lp/mm
6. 支持低电量屏幕显示功能
7. 光源照度：≥150lux
8. 景深：5-100mm

二、物理参数：

1. ★喉镜主机软管长度≤75±5.0mm
2. ★喉镜主机软管直径≤3±2mm
3. ★喉镜主机头端长度≤5.0±1mm

三、电气参数：

1.无

四、功能参数：

1. 整机支持拍照录像、数据存取、WIFI传输、视频照片回放功能
2. 显示器需要能够实现画面翻转功能
3. 喉镜片需具有防雾功能

五、需配置设备附件：

1. 一次性使用全包喉镜片总长度，新生儿≤90±5mm、婴幼儿≤105±5mm、小儿≤110±5mm
2. 一次性使用全包喉镜片可插入部分长度，新生儿≤55±5mm、婴幼儿≤70±5mm、小儿≤80±5mm
3. 一次性使用全包喉镜片镜尖宽度，新生儿≤9±1mm、婴幼儿≤9±1mm、小儿≤9±1mm
4. 一次性使用全包喉镜片摄像头处喉镜片宽度，新生儿≤13±1.5mm、婴幼儿≤14±1.5mm、小儿≤13±1.5mm
5. 一次性使用全包喉镜片摄像头处喉镜片厚度，新生儿≤9±1.5mm、婴幼儿≤9±1.5mm、小儿≤9±1.5mm

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

**质保时间**

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

**保修起止日期**

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。