转运呼吸机参数

一、技术参数：

1.1适用于为成人、儿童和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持。

1.2可支持双管路通气，保证通气更精准。

1.3★电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min。

1.4具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。

1.5内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

二、物理参数：

2.1具有一体化电容触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥8.4英寸，并可切换白天或夜晚显示模式。

2.2呼吸机整机重量≤6.5kg。

三、电气参数：

3.1内置1块锂电池，工作时长≥300分钟。

四、功能参数：

- 通气模式和功能

- 有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气和压力支持通气模式）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气、心肺复苏模式（CPRV）。

- ★高级模式：成比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）、气道压力释放通气（APRV）模式。

- 无创通气模式：P-A/C、P-SIMVCPAP/PSV、双水平气道正压通气、PSV-S/T或NIV-ST。

- 高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度，支持同品牌高流量氧疗鼻氧管。

- 具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

- 低流速P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。

- 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节。

- 具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。

- 具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

- 具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。

- ★SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波，可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果。

- 可选肺泡通气量计算工具。

- 设置参数

- 潮气量：20ml-4000ml

- 呼吸频率：1-100次/min

- 吸气时间：0.10 s～12.0 s

- 呼末正压：0-50cmH2O

- 压力支持：0-65cmH2O

- 吸气压力：1-65 cmH2O

- 呼气触发灵敏度：Auto，1-85%

- 最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L

- 最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s

- 触发灵敏度：流速触发：OFF 0.5L/min～20 L/min压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O

- 氧浓度：21-100%

- PAV/PPS/PPV分钟通气量百分比：25-100%

- PAV/PPS/PPV最高压：6-40cmH2O

- PAV/PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml

- 监测参数

- 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

- 具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O。

- 具有机械能监测功能，范围：0-100J/min。

- 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

- 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。

- 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

- 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

- 其他功能

- 具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等。

- 呼吸机提供锁屏以及截图功能，屏幕导出保存U盘。

- 需配置设备附件：

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 成人一次性呼吸管路 | 1 |
| 3 | 一次性细菌过滤器 | 2 |
| 4 | 近端一次性流量传感器 | 5 |
| 5 | 1L模拟测试肺 | 1 |
| 6 | 成人人工鼻 | 1 |
| 7 | 可充气麻醉面罩(成人，4#，一次性) | 1 |
| 8 | 硅胶头带 | 1 |
| 9 | 插座限位座 | 1 |
| 10 | 智能电池 | 1 |
| 11 | 十字盘头螺钉组合件 | 2 |
| 12 | 保修卡 | 1 |
| 13 | 仪器验收单 | 1 |
| 14 | 氧气气源输入管（国标） | 1 |
| 15 | 蜗杆传动软管夹 | 1 |
| 16 | 国标氧气插头 | 1 |
| 17 | 国标电源线 | 1 |
| 18 | 电池盖 | 1 |
| 19 | 圆头机牙螺丝(PM型)+\M3.0\6 | 2 |
| 20 | 电池缓冲垫 | 1 |
| 21 | 中文使用说明书 | 1 |
| 22 | 中文快速操作指南 | 1 |
| 23 | DISS转NIST氧气接头 | 1 |

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。