全自动核酸检测分析仪-技术参数

一、技术参数

★1.方法学：基于变温的实时荧光定量PCR检测方法和磁珠法核酸提取与纯化（适配市场上通用型病毒保存液），反应程序含升降温过程，集样本信息录入、进样、核酸提取与纯化、扩增检测、数据分析、自动化报告全流程。

★2.检测通道及通量：4个，荧光通道（包括FAM/SYBR Green、 HEX/VIC、ROX/TEXAS RED、CY5，），单样本检测孔位模块可独立升降温控制，单样本检测孔位可单独设定不同核酸检测项目反应程序。

★3.升降温速度均：不小于15℃/s

4.激发光源：高能，长寿命的四色 LED 光源

5.检测方式：实时动态监测

6.检测时间：＜30分钟

7.温控精度：≤0.5℃

8.温度准确度：测定值与设置温度差值的绝对值不能大于0.5℃

9.模块温度均匀性：温度差值应在±1℃范围内

10.温度持续时间准确度：温度持续时间与编制温度时间的相对偏差在±5%范围内

11.适用样本类型：咽拭子等

12.操作方式：仪器和操作屏一体化，主机具备扫码功能。

13.软件与通信：具备数据查询、导入、导出等功能，可连接医院lis系统，进行双向lis传输

★14.配套耗材与检测项目：可实现采样拭子可直接折断到试剂卡盒的样本腔内，实现现场采检一体检测，同时兼容一次性加样吸管加样，无需移液枪加样；可实现新冠、甲流、乙流病毒核酸三联检试剂盒，其中新型冠状病毒核酸检测的最低检出限为100copies/ml。配套试剂需采用内源性内标

二、物理参数

1.尺寸

460mm(L)x320mm(W)x438mm(H)

三、电气参数

1.额定交流电电压范围：100–240V AC，50/60Hz

2.供电电源波动范围：标称电压±10%以内。

3.额定电流：2.3 A

四、功能参数：

核酸快速检测项目包括：新型冠状病毒2019-nCoV 核酸检测试剂盒（ 荧光PCR 法），新型冠状病毒2019-nCoV和甲型乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法），呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法），人MTHFR基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

五、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。