无创血流动力检测系统参数

一、技术参数：

★1、依据欧姆定律，采用胸电生物阻抗法原理专用检测设备(非插件式或外接工作站式设备)。

2、需具备床旁检测或监测，具备24小时连续实时监测（监护）功能及快速即时检测功能。

★4、要求内置血压模块，血压信息可自动测量或手动输入。

6、软件需中文操作系统。

7、信号采集：采集频率50-1000kHz；生物阻抗电流7μA-2.5mA。

8、需具有智能信号输入检测系统，监测不同位置电极情况。

9、设备软件需具备异常指标（参数）显示颜色变化提示功能。

10、软件界面需具备阻抗心电图、心阻抗微分（dZ/dT)、心阻抗图（dZ）三道波形显示并记录储存、打印。

11、软件需具备自选A4或者B5纸张打印报告。

12、软件要求免费升级、开放数据接口，配合信息系统接入（His、Lis等）和数据利用。

二、物理参数：

1、主机机身重量≤20Kg，采用≥12寸彩色触摸电容屏。

三、电气参数：

1、电源：AC220V±10%，50Hz。

2、要求内置蓄电池，待机时间≥2小时。

四、功能参数：

★1、对患者的心率、射血时间、胸液传导性、射血收缩期指数、射血前期、射血分数、变力状态指数、心脏指数、心搏指数、心输出量、心搏量、无创血压（收缩压、舒张压）进行动态检测用，其数值供诊断参考。

2、设备软件需具有管理分析功能，可辅助进行病人四项血流动力学状态评估及分析，包括：检测或监护心排量、前负荷、后负荷及心肌收缩力等。

★3、需具备多种血流动力学临床监控独立模块，可有多种模式显示监测参数；界面包含参数模式、变化趋势图模式、治疗趋势分析模式和心功能管理评估模式等多种临床应用辅助功能。

4、要求对监测数据、波形进行存储、调取和回放；要求打印波形、数据、表格、图形趋势等。

5、要求打印注有相应监测时间段和日期的不同类型的血流动力学报告，如心搏量/心输出量测定报告、无创心功能监测报告、心阻抗图报告、动态趋势报告、治疗分析趋势报告。

6、数据结果需具备自主智能分析功能。

7、设备要求为数字化检测系统，根据输入患者信息自动计算体表指数、体表面积等参数。

8、检测指标（参数）：检测血流动力学指标（参数）25项，包括但不限于心排量、前负荷、后负荷及心肌收缩力等。

9、血流动力学监测分析指标（参数）不少于12项。包括但不限于心排量的心率变率性（ΔChr）；前负荷的血管内容量（ΔVol）；后负荷的每搏外周阻力（SSVR）、每搏外周阻力指数（SSVRI）、血管活性（ΔVas）；心肌收缩力的左心室每搏作功（LSW）、左室搏动做功指数（LSWI）、左心室作功（LCW）；左心室做功指数（LCWI）; 射血收缩期指数（EPCI）、变力状态指数（ISI）、收缩变力性（ΔIno）。

五、需配置设备附件：

1、无创血流动力检测系统主机（显示器12英寸彩色触摸电容屏；硬盘60G）；

2、八芯心功能探测导联线；

3、血压袖带及延长管；

4、移动台车；

5、激光打印机（快速激光打印机，最大打印幅面为 A4，最高分辨率≥600x600dpi）；

6、无线键盘；

7、无线鼠标。

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。