胰岛素泵参数

一、技术参数：

- ★设备能够应用于儿童及成人糖尿病患者的胰岛素治疗

- 胰岛素泵中支持使用速效胰岛素

- ★基础率最小步长：≤0.025U/hr

- 基础率范围：（0.000-35）U/hr

- 基础率模式：8种

- 临时基础率调节方式：要求单位和百分比,两种调整方式

- ★预设临时基础率：8种

- 大剂量最小输注量：≤0.025u

- 大剂量上限（0.0-75.0）u/hr

- 大剂量输注方式：手动大剂量（常规大剂量/方波大剂量/双玻大剂量）大剂量向导、声响大剂量

- 报警类型：需具备声响/震动/声响加震动三种模式并有通知提示灯闪烁

- 需具备管路更换提示：2-3天

- 需具备低电量提示，彩色图标提示

- 需具备胰岛素阻塞输注报警

- 需具备自动暂停功能

- 物理参数：

- 语言种类：需包含中文

- 防水型：IPX8，水深最深3.6米，最长24小时

- 储药器：300U

- 需具备安全锁

三、电气参数：

- 电池：AA（1.5）锂电池，或碱性电池/可反复充电的镍氢电池

- 需具备电池模式：唤醒模式、省电模式、睡眠模式、储存模式

四、功能参数：

- 电池状态显示：图标显示或数字显示（电量从100%-0%）

- 储药器状态显示：不少于8种彩色图标显示

- ★活性胰岛素显示：主屏幕显示当前活性胰岛素

- 需配置设备附件：

1.无

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。