经皮黄疸仪参数

- 一、技术参数：

★1.  3.0英寸彩色触摸屏，大字符清晰显示，可快速读取测量数值。

2.可同屏显示多次测量数据，且同步存储多个患者信息，数显多患者数据管理。

★3.光源: 氙闪光灯；光源寿命：不低于150000次；

★4.平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式。

- 5.测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换。

- 6.最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)。

- 7.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）。

- 8.信息提示：低电压提示。

- 二、物理参数：

- 1.信息提示：低电压提示。

- 三、电气参数：

1.网电源供电时，设备的额定电压和频率：AC220V/50Hz。

2.网电源供电时，设备输入功率：30VA。

3.内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V (锂电池)。

4.底座输出：8.4V/1A。

- 四、功能参数：

1.时间设置：可实现时间日期的修改。

2.声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关。

★3.亮度调节：屏幕亮度5级调节。

4.屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟。

5.历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记。

充电座自带检查屏功能（波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为：预定值为“0”的检查屏为1±0.1，预定值为“20”的检查屏为5±0.5），无需一次性耗材。

- 五、需配置设备附件：

1.配备充电基座，内置充电电池可长效充电，充电后可连续测量2000次。

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。