高频胸壁振荡排痰仪参数

- 一、技术参数：

1、振动频率：≤15Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可连续调节

2、振动压力：1-3.5kPa，1-10级可调，调节步长1级，长按可连续调节，控制精度±0.2kPa

3、定时时间：1-60min可调，调节步长1min，长按可连续调节，控制精度±1%

4、人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸高清彩色液晶显示屏，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、治疗时间等）

5、亮度调节：显示屏亮度1-10级可调，给用户更好的体验

★6、治疗模式：5种治疗模式可选，包括常规模式、滚动模式和3种P模式（P1、P2、P3模式，也可以称为编程模式）

7、常规模式：可以自定义设定频率、压力和治疗时间

8、滚动模式：通过设置两个点的频率和压力，并设置第一个点到第二个点所占用定时时间百分比，使治疗强度逐渐增加

★9、编程模式：通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求

10、空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定

★11、背心设计：全胸充气背心采用“倒V式”设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡

★12、背心类型：不少于25种背心式或胸带式气囊可选，可满足更多临床需求（可提供注册检验报告）

★13、背心长度调节：背心长度三档可调，可满足不同体型患者需求

14、背心组成：背心由外套及气囊两部分组成，背心内衬可拆卸，满足单人单用，避免交叉感染，外套可按普通衣物的方式进行清洗和消毒，洗后可与内层气囊重新组装

15、患者状态监测：可另购“指脉氧”，实时监测患者心脉和血氧饱和度，且可通过设置血氧、脉率、呼吸率上下限，实现报警功能，实现实时监测患者状态

- 二、物理参数：（尺寸、重量、外形）

1.主机尺寸和质量：≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm

- 三、电气参数：（设备电源要求）

- 功能参数：(需要的功能)

1、咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10s-5min可调

2、紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的一键急停

3、自动泄压功能：在按下暂停键后，充气气囊压力从最大压力下降到0.2kPa的时间≤10s

4、智能记忆功能：对治疗过程中调节的参数，仪器可自动记忆该参数，在每日开机使用中自动使用该参数，节省参数设置时间

5、信息存储：内置治疗记录存储功能，方便日常治疗管理及科研工作

- 五、需配置设备附件：（需要的配件）

1.使用期限：10年

2.配置移动台车，方便病床间移动治疗；台车配有挂篮，方便各类配件存储

六、售后服务 （字体三号，黑体）

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。