双轨注射泵参数

交流电源：AC 100V-240V、50/60HZ（±1 HZ）

内置式电池: DC 12V 2800mAh

内置式电池连续使用时间：供单通道至少6小时（全新电池完全充电情况下以5ml/h运行时）

消耗功率：≤42 VA

流速设定范围：50ml注射器:0.1ml/h～1600ml/h 

30ml注射器:0.1ml/h～900ml/h

20ml注射器:0.1ml/h～600ml/h

10ml注射器:0.1ml/h～400ml/h

最小分辨率为： 0.1ml/h

*快速注射速率：50ml注射器：1600ml/h

30ml注射器：900 ml/h

20ml注射器：600 ml/h

10ml注射器：400 ml/h

注射总量及分辨率：总量设定范围：0.1ml～9999.9ml  最小分辨率为：0.1ml

*注射精度：±2%；机械精度：±1%

*阻塞报警阈值：高：110kPa±20kPa (825mmHg±150 mmHg)

中：80kPa±30kPa  (600mmHg±225mmHg) 

低：60kPa±20kPa  (450mmHg±150 mmHg)

*机器与注射器匹配性：内置软件自动校准与不同品牌注射器适配，保证注射精度，并预设15种不同品牌注射器，无需调整。

最大输出压力：小于975mmHg(130kPa)

防水等级：IPX4

报警功能

保持静脉畅通（KVO）：预定量注射结束后，为防止血栓的形成，仍以约定最低速度（0.1ml/h）注射。

电源切换功能：当交流电源断电时可以自动切换成内置式电池供电，并提示；当交流电接通时自动转换为交流电工作。

再报警功能：操作人员按下“静音”键后2分钟内，如果产生该报警的原因没有得到有效处理，报警声会再次响起，以提醒操作人员解决问题。

*报警音量：三档可调，报警声音按最新国标YY0709-2009设计，适合不同听力人群，防止声音被淹没，使报警声更加安全

数据记忆功能：保存最近一次设置好的音量等级、品牌、阻塞压力等级，以备下次使用。记忆最长时间为5年。

*电池保护报警：为保护电池和保证注射安全，电池电量从接近不足到即将耗尽，分级声光提示。

移动:当试图移动或取走注射器时会提示移动。

阻塞、接近完成、完成、待机等报警，电源指示，注射总量设置查询，注射流速和已注量实时显示。

售后服务  *

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

