输液泵参数
消耗功率：≤10VA

流速选择：1～1200ml/h,最小分辨率1ml/h。

输液总量设置：1ml～9999ml，最小分辨率1ml。

阻塞报警阈值：高：825mmHg±150 mmHg(110kPa±20kPa)

中：600mmHg±225mmHg(80kPa±30kPa)

低：450mmHg±150 mmHg(60kPa±20kPa)

报警音量：三档可调，报警声音按最新国标YY0709-2009设计，适合不同听力人群，防止声音被淹没，使报警声更加安全

流速误差：±5%

输液器通用，有120个档位可调，匹配任何品牌输液器。

报警：阻塞报警、输液完成报警、电池欠压报警、待机报警（遗忘操作报警）、气泡报警、（空瓶）报警、开门报警、电机故障、市电故障或电源线脱落报警、备电开机报警。

功能：开机自检、输液总量设置、输注流速和已输注量实时显示、供电状态显示、安全速度限制、数据保存、KVO功能。

安全类型： I类、内部电源、BF型

国家标准：GB9706.1-2007   医用电气设备安全通用要求；

GB9706.27-2005  输液泵和输液控制器安全专用要求；
售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

