全数字彩色超声诊断系统参数  

系统主机： 

主机与显示器一体化；

 LED背光高清显示器尺寸: ≥10.4″；

 全触摸操作，无需键盘操作(深度，焦点位置,TGC，彩色取样框位置，PW取样门位置可以在图像区域直接进行调节)；

内置电池：≥2小时续航；

可旋转把手设计，显示器屏幕可调节角度：可以；

主机存储容量：≥32GB；

系统探头：

*线阵探头

*一体式PICC专用导针架

*线阵超声探头支持按钮快捷键功能：至少包括冻结/解冻,网格线/中心线，深度调节，保存图像/保存电影，关机，自定义等；

线阵探头支持频率：至少为6.0MHz~11.0MHz；

线阵探头探头扫描深度范围：至少为1.5cm~10.5cm；

系统软件：

*PICC 导管追踪及定位技术。

*导管尖端心腔内电图定位系统。 

屏幕可直观显示导管尺寸示意图：可以二维，彩色，PW频谱模式，PW 频谱一键包络功能。

血管专用预设值选择界面：且可针对不同的血管部位预设超声参数；

导管占比测量软件：具备，且能直观显示导管与血管的占比（直径百分比和面积百分比）；

病人信息界面可录入置管信息。

显示定位标尺方式：至少包括网格线和中心线2种，且标尺刻度可明确显示出目标血管深度；

组织谐波成像THI，复合成像技术（Compound）。

USB储存，DICOM3.0,VGA接口：且可直接连接投影

操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印：

超声图像回放：具备手动及自动播放；

屏幕可直观显示导管尺寸示意图。
高度可调推车：提供，且有储物篮

售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。


