凝血和血小板功能分析仪参数

一、技术参数：

- ★检测通道：≥两个，要求可同时运行两个样本

- ★测试参数：全血激活凝血时间（ACT）、凝血速率（CR）、血小板功能（PF）。

- ★样本要求：全血检测，检测用血量≤0.5ml

- ★检测时间：要求15分钟内出凝血和血小板功能全部信息

- ★网络连接：端口开放，可接入医院信息网络（Lis和His），厂家承担接口费用

- 报告打印：可外接打印机，输出结果报告

- 配套试剂：提供检测试剂盒、探针、反应杯等所需耗材。

- ★重复性：需具有稳定防震荡功能

- 操作外观：可触屏，支持操作界面和软件升级。

- 系统质控：需具备原厂试剂的质控品。

- 多语言：至少具备中英双语言操作系统。

- 可扩展性：软件/操作界面可通过软件升级方式迭代，硬件上具备扩展接口，可外接打印机、移动电源等配件；

- 物理参数：

1.尺寸：约285mm（L)x290mm(W)x180mm(H)(长X宽X高）

2.重量：主机净重约3kg

三、电气参数：

1.外部220V交流电源接口（外接电源接口，交流220V，50Hz)

- 功能参数：

1.设备功能：可检测患者基础状态或高、低浓度肝素状态下的凝血及血小板功能信息

3.软件功能：可单独操作，可连接电脑。能够连接lis，记录传输检测数据，并具备登陆管理、状态显示、通道管理、样本管理、系统设备、设备参数等功能。

4.网络连接：端口开放，接入医院信息网络，承担接口费用。

五、需配置设备附件：

1.电源线一根

2.电源适配器一个

3.镊子一个

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。