口腔科高频手术设备（电波刀）参数

一、技术参数：

- ★工作频率：27.126 MHz+10%

- ★无需负极板

- 3秒内组织热残留＜60℃，组织热凝固尺寸＜0.2mm

- ★要求笔式手柄及指压开关，工作时需伴有鸣叫提示信号

- 提供至少 7 种不同形状的电极

- 手柄(含指压开关)、手柄线、手柄支架、电极和电极消毒盒需满足高温高压消毒

二、物理参数：

1. 主机外形尺寸：272×190×62.5 mm

2. 净重：2.9 kg

三、电气参数：

1. 电源电压：AC 220V，50 Hz

2. 输入功率：150 VA

四、功能参数：

1. 切割模式额定输出功率：41W+20%（负载电阻为 500 Ω无感抗电阻）

2. 凝血模式额定输出功率：33W+20%（负载电阻为 500 Ω无感抗电阻）

五、需配置设备附件：

1. 主机（高频发射器） 1台

2. 电极手柄 2支

3. 电极连接电缆 2条

4. 电源线 1条

5. 手术电极消毒盒 3个

6. 手术电极 21支

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。