多导联心电图参数

- 一、技术参数：

1.输入通道：12导联同步采集

2.导联选择：标准、Cabrera

3.输入阻抗:≥50MΩ(10Hz)

★4.频率响应：0.01～300Hz(-3dB)

5.定标电压：1mV±2%

6.内部噪声：≤12.5μVp-p

7.时间常数：≥3.2s

8.共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭)

9.耐极化电压：≥±600mV

- 二、物理参数：

1.无

- 三、电气参数：

- 1. 输入电流: ≤0.01μA

- ★2.直流电源：内置可充电锂离子电池，并有专用电池充电电路及完善的电池管理和保护系统，充足后可正常工作时间≥8.5小时，自动模式下可打印至少500份病历

- 四、功能参数：

- 1. 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

- 2.导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

- 3.A/D转换：≥24 位

- ★4.采样率：≥16000Hz

- 5.灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5 mm/mV、AGC

- 抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz/60Hz/关闭；基漂滤波器:0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz；肌电滤波器: 25Hz/35Hz/45Hz/关闭；低通滤波器: 300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz

- 6.自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量

- 7.自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲CSE数据测试。

- 8.设备内置存储器，存储病历不小于800例

- 9.数据可通过USB口导入导出

- 10支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储

- 11.双USB接口，网络接口, 电源适配器输入接口，SD卡槽

- ★12.≤5.5英寸高清彩色液晶显示触摸屏，分辨率不低于800×480

- ★13.机器需轻巧便携，重量小于1kg（不含电池和记录纸)

- 14.显示信息：同屏显示12导心电波形

- 15.主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息

- 16.可设置屏幕背景网格显示

- 17.走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s

- 18.记录模式：自动记录模式、手动记录模式、节律记录模式及R-R模式可供选择；具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。

- 19.自动记录格式：使用热敏记录仪时，可选：3×4、3×4+1R、3×2+2×3 ；使用 USB 打印机时，可选：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、1×12

- 20.记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m和热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页

- 21.打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

- 22.支持打印短2.5s波形，中5s波形和长10s波形

- 23.记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

- 24.可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

- 25.具有自动心律失常延长打印功能；

- 26.具备在无网格纸上打印网格功能

- 27.需具有中文输入及中文操作提示和中文报告语言

- 28.可准确判定接触不良的电极并予以指示

- 五、需配置设备附件：

1.无

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。