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一、技术参数：
★1、按压频率：主机上具有调节档位≥3档，免有线或无线控制调节的繁琐。
★2、按压深度：主机上具有调节档位≥3档，免有线或无线控制调节的繁琐。 
3、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥60°。
4、抬动、移动及转运患者时，不应中断按压，确保更高的CCF。
5、锂电池具有电量指示灯和电量检查按键，无需拆卸电池且无需开机即可检查电池当前的电量状态。
6、按压频率精度：按压频率范围100次/分钟至120次/分钟，按压频率允许误差为：≤±1 次/分钟。
7、按压深度精度：按压深度范围45mm至55mm，按压深度允许误差为：≤±2mm。
二、物理参数：
1、主机（含电池）重量：≤2.5Kg，方便随身携带。
★2、主机高度≤18cm
3、主机绷带挂钩内侧宽度：≤185mm，确保按压期胸腔双侧向内收缩，避免按压动能外泄
4、主机绷带挂钩高度：≥35mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动
5、主机与固定绑带要求四孔位固定方式，以确保按压稳定性。
三、电气参数：
1、电池供电。
四、功能参数：
1.便携式电动心肺复苏机，适合院内院外心肺复苏急救，提供不间断高质量机械按压转运，以提高区域心脏骤停患者抢救成功率。
2、预期使用寿命：≥10年
3、快速响应，主机开/关机按键启动和关闭时间≤2秒
4、急救5G通讯要求：主机具有蓝牙及WIFI功能，无需外接终端即可进行蓝牙或WIFI传输，便于进行5G救护车医疗舱移动局域网部署。
5、需具有心肺复苏数据平台，构建“监测、分析、改良”质量监测体系，可导入除颤仪心电图，进行整体数据分析。
6、心肺复苏局部数据分析：可自主设置分析开始点、结束点，进行局部目标质控数据计算。
7、配套软件支持导出：Utstein报告、月度登记报告、多人群质量报告、CA登记信息。
8、配套软件支持编辑关键OHCA信息：首次心律识别时间、首次心律识别类型、首次人机切换中断时间、ROSC总时间。
9、院外信息登记：可记录事件信息包括预估骤停时间，骤停地点，骤停病因，旁观者CPR、起始CPR人员、120到达前应用AED、调度员识别CA等；
10、院外信息登记：可记录预后信息包括医院结局，出院30天时CPC评分，行动能力等。
五、需配置设备附件：
1、主机 1台
2、可充电电池1个
3、医疗适配器1个
4、胸腔按压设备固定带3个
5、主机数据导出线1个
6、便携包1个
六、售后服务 
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于5年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

