内窥镜超声探头（超声小探头）系统参数

一、技术参数：

★1.	成像模式：B模式

2.图像保存格式	≥3种,至少包括：BMP、JPG、PNG

3.主机、监示器要求一体式设计，方便在内镜中心、手术室切换使用，需支持轨迹球和手势操作

★4.高清图像：分辨率≥1920*1080

5.图像回放：在图像冻结状态下，图像最大回放帧数≥1300原始图像，需支持自动回放及手动单帧回放，自动回放速度在5帧每秒至20帧每秒范围内可设置

6.图像旋转	：需支持冻结图像可进行360°任意角度旋转

7.图像镜像	：需支持图像基于垂直方向的镜像操作

8.长度测量	：在图像冻结状态下，需支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持≥25组长度测量

9.面积和周长测量：在图像冻结状态下，需支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像最大支持≥10组测量

10	.图像标注	在图像冻结状态下，需支持在图像上进行箭头和文字标注操作

11	.4B模式显示，需支持4幅图像同时显示，每幅图像均可独立进行切帧显示

12.系统图像对比度：需支持1-10档超声图像对比度可

调，通过多层级灰度区分强化组织界面辨识度

13	.记录回放原始数据：需支持记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下使用范围调节、对比度调节、TGC调节、标注、测量功能

14.数据导出：需支持通过USB接口可将患者检查信息（图像、检查报告）导出到外接USB存储器

15	.双模态显示：需支持超声图像和内镜图像的同屏同步同尺寸实时显示

16	.数据接口：传输协议：支持USB 3.0协议、TCP/IP协议，存储格式：BMP、PNG、JPG、TIFF

17.主机内置存储硬盘	≥1TB，需支持存储手术视频录像，方便术后复查及病例获取

18	.二维码报告：需支持将超声图像和报告生成二维码

19	.探头识别：可自动识别探头，并调用相应的参数

20.双幅成像：可支持同频同时显示一幅冻结图像和一幅激活图像

21	.兼容性：主机可以兼容消化探头、小肠探头、胆胰探头、呼吸探头，满足多场景应用需求

22.智能双频成像	支持同屏同时显示中心频率为12MHz和20MHz的一幅冻结图像及一幅激活图像

23	.探头扫描角度	环形360°

24.主机使用年限	≥10年

25	.探头使用年限	≥1年

26	.超声探头技术参数：工作频率：具有12MHz和20MHz；

频率偏差≤±15%；

12MHz探测深度：≥15mm；20MHz探测深度：≥10mm；

12MHz 轴向分辨力：≤0.3mm，20MHz 轴向分辨力：≤0.2mm；

27	.图像几何畸变	≤10%

28	.探头工作频率	12MHz+20MHz，支持一键切换两种探头频率

29	.探头外径	≤2.5mm

二、物理参数：

1.使用环境限制：内镜中心场地局促，且设备需要在内镜中心、手术室等不同场地往返迁徙使用，因此要求设备紧凑、轻量

2.主机尺寸：宽度≤400mm，厚度≤350mm，主机重量≤10kg

三、电气参数：

1.内置电池：内置可充电锂离子电池，超声主机不插电源仍能正常工作，电池充满电最长待机90分钟。方便在内镜中心、病房、手术室随时切换使用

四、功能参数：

1.主机全屏手势功能：需支持主机屏幕实现图像放大、缩小手势，保存图像手势，前后帧手势，测量手势功能。

2.主机面板需具备触摸屏，直接触屏操作。

3.需具备局部放大功能,支持图像局部放大

4.系统图像增益	支持≥8段TGC明暗调节功能，每段1-20档超声图像增益可调

5.伪彩功能	具备

6	.视频功能：可录制和导出视频文件

★7.	具有画中画功能

五、需配置设备附件：

1.超声主机（带医用监视器）＋软件         1套

2.探头驱动器               1个

3.内窥镜用超声探头         2根

（注：每根探头均需满足12MHz和20MHz，或至少2根满足12MHz、2根满足20MHz）

4.专用台车                 1台

5.专用键盘                 1个

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。