## Sheet1
2026106耗材报价模板
序号 | 申请科室 | 申请物品名称 | 规格 | 耗材要求 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 报价 | 客户名单 | 客户发票复印件 | 发票复印件价格 | 医保20位码
1 | 骨科 | 单髁膝关节假体 | 骨水泥型活动平台单髁假体 | 膝关节单髁置换活动平台假体，仅限具备国家药监局有效注册证产品。 骨水泥型活动平台单髁，包含股骨假体、胫骨基座、活动型聚乙烯衬垫。
2 | 心胸外科 | 植入式给药装置及附件 | 全型号 | 本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。要求组织相容性好，抗腐蚀性强。前端三向瓣膜防堵管防血栓。
3 | 心胸外科 | 防针刺伤型植入式给药装置专用针 | 全型号 | 产品可与植入式给药装置和输注装置配合使用，进行输液、给药以及抽血，适合与可耐受高压注射的植入式给药装置配套使用，用于高压注射造影剂。防针刺伤结构。
4 | 普外科 | 多功能手术解剖器 | 全型号 | 1、 作为高频手术设备附件对目标组织实施切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。 2、 外形为剪刀形状，长度≥19cm，头部弧形设计。 3、 能够闭合≤7mm动静脉血管，淋巴管和适合钳口的组织束。 4、 刀头工作温度＜90℃。 5、 凝闭血管时间≤4秒。
5 | 皮肤性病科 | 含利多卡因透明质酸钠溶液 | 全型号 | 1、含利多卡因注射用透明质酸钠溶液。 2、用于面部真皮浅层注射暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。规格不少于2.5ml。 3、与美睦恩LUX水光仪配套使用。
6 | 皮肤性病科 | 一次性使用无菌注射针 | 全型号 | 一、硬件配置标准： 1、内胆针座、后堵注液螺杆采用医疗级聚碳酸酯(PC)材料制成。 2、带数字刻度针尖调节转盘。 3、针尖调节步进弹簧顶针采用黄铜制成。 4 针管采用医疗级304不锈钢32G。 二、技术标准： 1、针尖旋转调节长度：0-2MM。 2、注射针应有良好的刚性，针管的最大挠度值应≤0.4mm。 3、针座与针管连接应牢固。在22N的拉力下，两者不得松动或分离。 4、针尖最大刺穿力应<0.70N。 三、与美睦恩LUX水光仪配套使用
7 | 皮肤性病科 | 一次性使用皮肤针 | 全型号 | 【产品成分】聚乳酸（PLA） 【产品外观】微针整体洁净完好，无断针、无污渍、无变形、无破损 【产品性状】聚乳酸微针阵列规整均匀，针体挺拔无缺损，无异物附着、无杂质 【产品装量】平均装量不少于标示装量，单份产品装量不少于标示装量的93% 【重金属含量】医用聚乳酸微针产品成份为聚乳酸，无重金属含量 【无菌】产品经有效灭菌过程处理，符合无菌标准 【适用范围】用于叩刺皮肤，可作用于皮肤表层形成微创通道，辅助药物及有效成分的透皮导入，适配于各类皮肤疾病，如黄褐斑，脱发，痤疮，白癜风，银屑病，瘢痕等的治疗需求
8 | 皮肤性病科 | 医用皮肤护理水凝胶 | 全型号 | 【产品成分】甘醇酸 【产品外观】外观应洁净，无破坏、无污渍、无渗漏 【产品性状】应为无色至淡黄色的均一凝胶，应洁净无异物 【产品装量】平均装量不少于标示装量，每支产品装量不少于标示装量的93% 【重金属含量】医用皮肤护理水凝胶产品重金属总量应不大于10.0μg/g 【无菌】产品应经一有效的灭菌过程，产品应无菌 【适用范围】用于手术后缝合创面等非慢性创面的覆盖。通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用;适用于果酸换肤及激光光子治疗术后的非慢性创面及周围皮肤的护理
9 | 心胸外科 | 环抱式接骨器 | 全型号 | 1、环抱式接骨器适合各种类型（粉碎性、斜行、横断等）的肋骨骨折。 2、镍钛合金，做核磁没问题。 3、尺寸要求：至少长度50mm，宽度12-16mm。 4、环保器八爪，固定牢固。 5、记忆效应有绝对保证。
10 | 普外科 | 大隐静脉剥脱导管 | 全型号 | 由塑料手柄、不锈钢外套钢管、不锈钢内套钢管、不锈钢切刀、切刀拨钮等部件组成。外套钢管前端带喇叭形切口、近切口处有椭圆形孔，外套钢管内藏有不锈钢切刀，拨钮与切刀相连。要求总长度为582mm，工作长度为327mm，外套钢管外径为5.0mm。
11 | 消毒供应 中心 | 高温灭菌器用化学灭菌过程验证装置（批量监测卡 | 片 | 1、适用于134℃的脉动真空压力蒸汽灭菌条件，并能准确指示该温度下的灭菌过程 2、符合国际标准ISO 11140-1:2014国际标准，确保特定温度下达到规定变色时间
12 | 耳鼻喉 | 可降解耳鼻止血棉 | 2×Φ1.0； 8×2×1.5 | 用于中耳与外耳术后的暂时压迫止血及支撑，圆柱体，适用于耳部手术，防止组织黏连，兼顾膨胀压力止血，可降解，无粘连，无需抽取等优势