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一、技术参数：
1、内窥镜：直径≤2.9毫米，视向角12度或30度。
2、操作器（手件）：双极，被动式。
3、内鞘：周径≤20Fr、可360°旋转，含闭孔器。
4、外鞘：周径≤22Fr，带进出水开关。
★5、要求手术电极：环状、粗环状、钩针状、滚珠状、蘑菇头状可选择，适用于妇科手术，符合医疗器械管理分类为III类的医疗产品注册证。
★6、要求电极连线：电切镜通过高频连接线与主机相连接，高频双极电切镜连接线长≥2800mm。
★7、要求电极连线可与医院现有双极等离子能量主机连接使用。
二、物理参数：
1.内窥镜：直径≤2.9毫米。
2、内鞘：周径≤20Fr。
3、外鞘：周径≤22Fr。
三、电气参数：
1.电压220V 
四、功能参数：
1、360°观察宫腔形态、内膜、息肉、肌瘤、粘连、纵隔、异常出血病灶，精准定位治疗。
五、需配置设备附件：
1、内窥镜2支
2.操作器（手件）2把
3.内鞘2支
4.外鞘2支
5.闭孔器2支
6.反复可消毒手术电极（环状4个，钩针状2个、滚珠状2个）
7.2根电缆线 
六、售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于5年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。


