肺功能仪参数

一、技术参数：

1.流速传感器

★1.1 类型：双向压差式流速传感器；

1.2 流量测量范围：0～16L/s；

1.3 流量精确范围：±5%或者±0.17L/s，取其大者；

1.4 流量分辨率：≤0.01L/s；

1.5 容量测量范围：0～20L；

1.6 容量精确范围：±2.5%或者±0.05L，取其大者；

1.7 容量分辨率：≤0.01L；

1.8 传感器带恒温加热功能；

2.弥散模块

2.1 可测量参数：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）；

2.2 使用He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合气体作为弥散残气的测试气体；

2.3 CO传感器为电化学传感器；

2.4 CO传感器测量范围：0%-0.300%；精确范围：≤±1%；

2.5 He传感器测量范围：0-9.5%；精确范围：≤±1%；

2.6 管道/阻断阀死腔：＜350mL；

2.7 阻断阀敏感性：<10cmH2O @6L/s流量；

2.8 弥散测试过程气流阻力：≤1.5cmH2O/(L/s)）@6L/s流量；

3. 脉冲振荡模块

3.1脉冲振荡模块适用于全部患者进行气道阻力测试；

3.2脉冲振荡模块适用于4岁及以上可配合的患者提供通气功能测试；

3.3脉冲振荡法通过测定气道阻力能区分大、小气道的阻力，提供各种参数和图表以及形象的测试结果的图形表示；

3.4流速传感器: 双向金属筛网压差式传感器；

3.5测量参数：Z5、R5、R20、X5、Fres、R5-R20、AX；

3.6脉冲时长：≤45ms，误差：±2ms；

3.7脉冲间隔：0.1-6s，误差：±1%；

3.8脉冲频率范围：0-100Hz；

3.9脉冲测试信号功率谱：＞-20dB@40Hz；

3.10 压力测试范围：±2KPa；

3.11压力测试精度：±2%或±0.02KPa，取大者；

- 激发试验模块

4.1 测量参数：PD、PC、PD20、PC20；

4.2 雾化器类型：压缩式空气雾化器，流量：≥5L/min，工作压力：0.5-1.5bar；

4.3最大雾化率≥0.15ml/min；

4.4容积触发范围：0.1L-0.8L，当吸气容积大于设定触发容积值时，激发雾化给药开始，当检测到呼气气流时，激发雾化给药停止；

5.呼出气一氧化碳模块

★5.1 可测量参数：FeCO；

5.2 CO传感器为电化学传感器；

5.3测量范围：0-500ppm ，分辨率：≤0.1ppm；

5.4示值误差：当测量值<40ppm时，示值误差≤±2.0ppm；当测量值≥40ppm时，示值误差≤±5%；

5.5重复性:相对标准偏差≤10%；

5.6 FeCO测量页面有动画引导受试者测试；

6. 呼吸压力模块

★6.1可测量参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX；

6.2 压力测量范围：±20kPa；精确范围：±1%或者±0.05kPa，取其大者；分辨率：≤0.01kPa；

6.3 单独呼吸压力测试手柄，具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒压力传感器头部，可使用通用口径为30mm的一次性肺功能仪用过滤嘴；

6.4 呼吸压力测量完成后报告单自动推荐呼吸训练阻抗值；

二、物理参数：

1.尺寸：≤82cm(长）×73cm(宽）×118cm(高）；

2.重量: 整机≤68kg;

3.外形：台式机；

三、电气参数：

1.电源：～220V、50Hz

2.输入功率：150VA

四、功能参数：

1.具备肺通气功能测试（包含慢通气、用力通气和每分最大通气量）；

2.具备一口气弥散残气测试；

3.具备呼吸压力参数测试（包含口腔最大呼气压、口腔最大吸气压、P0.1、P0.1max）；

4.具备支气管激发试验功能；

5.具备脉冲振荡法气道阻力测试功能；

6.具备检测人体呼出气中的一氧化碳浓度功能；

7.具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告；

8.所有测试功能要求在同品牌的一套设备上完成；提供同一个医疗器械产品注册证证明；

五、需配置设备附件：

1.肺功能测试主机1套；

2.常规肺通气模块1套；

3.呼吸压力模块1套；

4.肺弥散模块1套；

5.脉冲振荡测试模块1套；

6.支气管激发试验模块1套；

7.呼出气一氧化碳测试模块1套；

8.可移动台车1套；

9.环境测试模块1套；

10.工作站1套；

11.定标筒1套；

12.打印机1套，

13.一次性肺功能仪用过滤嘴100个；

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。