动态血沉压积测试仪参数

检测项目：用于红细胞沉降速度和压积的测量。
*操作方式：高清全彩电容触摸屏，触摸屏≥7英寸，可外接鼠标，具有鼠标操作功能。
具有温度拟合功能，在进行检测时，自动监测室温并将结果转换为18℃时的结果 (Manley法)，这可避免因室温不同而造成的结果差异。

测试通道：检测通道≥100个。

测试功能：标本即插即用，自动识别插管，自动开始测试，各通道单独计时。

测试时间：血沉30min/60min可选。

测试范围：血沉（0-160）mm/h;压积0.2-1。

血沉测试结果重复性：(0 ～ 10)mm/h 样本检验所得结果标准差（SD）≤ 0.2mm/h； 

大于 10mm/h 样本检验所得结果的变异系数（CV）≤ 2%。

血沉测试的准确性:与魏氏法比对，符合率≥ 90%。
测试模式：血沉测试和压积测试可同时进行。
数据存储：自动保存测试结果，可同时存储血沉测试数据和压积测试数据 5 万组，断电后，数据不丢失。
血沉管：支持血沉标准真空采血管。

打印：内置高精度微型热敏打印机，具有单个或批量测试结果查询、打印功能。
接口：串口通讯接口：连接条码扫描器及SA设备；USB通讯接口：连接鼠标及外部存储设备；网口：连接LIS/HIS系统。

*扫码功能：可连接条码扫描器，具有条码扫描功能。
数据处理：内置高速中央处理器/内置智能操作系统。

数据上传：可与SA系统自动血液流变测试软件连接。

LIS支持：支持测试结果自动上传LIS和手动上传LIS两种方式。
报告指标：血沉值、压积值、血沉动态曲线。

具有样本状态提示功能。

售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

