微波治疗仪参数

- 一、技术参数：

- 功率：约1400VA

- 工作频率：2450±50MHz

- 波长：约12.24cm

- 驻波系数VSWR：≤1.5

- 输出通道：双路独立输出，主机控制面板双侧分别控制两个通道。要求可同时治疗2名患者

- 计时器：1~30min，误差不大于±1min

- 最大输出：每路输出功率 0-200W，10 档步进可调；三维模式下输出功率为0-100W，10 档步进可调。

- 辐射器配置：圆形辐射器≥Ф160mm 1只、马鞍型辐射器≥400×120×60mm  1只

- 工作模式3种：连续照射模式、间歇照射模式、三维照射模式

- 间歇脉冲照射模式下, 可根据治疗需求自由设置各种组合。

- 二、物理参数：

1.无

- 三、电气参数：

1.电源：AC220V 50/60Hz

- 四、功能参数：

1.带有锁定功能，防止误操作的产生。

- 五、需配置设备附件：

1.无

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。