手术显微镜

一、主镜部分

全金属变角双目镜筒，角度调节范围不小于 0-190°;带一键放大机构，可将放大倍数一键提高 1.5 倍。

双目镜筒瞳距可调，瞳距调节范围不小于 55mm-75mm.

高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±6D。

目镜视场直径范围不小于 12mm~120mm。

*电动连续变倍系统，配置目镜一键放大机构后，放大倍数覆盖范围不小于2倍-30倍。

配备人体工程学光学延长器与分光器集成。

多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能按钮；照明亮度调节、一键开关光源按钮；调节速度2档可调。

*变焦系统：内置一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围不小于 F=200mm- 440mm，带防溅保护罩。

LCD 显示：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED 光源亮度等参数。

二、照明部分

光源: 内置真色彩 LED 照明系统，色温 5500K，CRI>92 ,照度＞100000 Lux。

*配置增强照明系统：光亮度与放大倍数联动，最大放大倍率时自动增加 30％的强度

*荧光切换系统，可用于辅助检查探测龋齿。

照明光斑大小多档可调，最大光斑直径不小于 150mm。

配置消光功能:偏光旋钮消除镜下反光，还原真实的细节。

三、影像部分

*内置 4K 超高清影像摄录系统：采用 1/1.2"  CMOS 摄像头，分辨率 3840x2160;

影像存储:双 USB3.0 影像储存，双USB2.0 功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4;

配备无线脚控: 控制调焦、变倍、拍照以及录像.

具有影像一键自动对焦功能。

四、支架部分

三电磁锁控制系统：按钮一键控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动。

售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

