包埋盒打号机参数

一、技术参数：
[bookmark: _GoBack]1.打印效果：字迹表面光洁度可达到6.3微米、表面光滑、无凹凸感，永不褪色掉色;打印分辩率为2500dpi；耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀、耐摩擦，可长久保存。
2.激光器：低能耗冷光源激光器，输出功率≤1.2W，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]3.打印兼容性：①可打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；②可打印带盖和不带盖包埋盒；③可打印Tissue-Tek4698/4783/4785/4789/4793等包埋盒。
4.上料装置：六槽自动旋转装料，需同时装载6种颜色包埋盒，长料槽和短料槽可兼容、互换使用，可兼容散装包埋盒和预包装条状包埋盒。
5.★收集装置：内置一体化抽屉式包埋盒出料收集器，托盘可交替使用，每个托盘可收集150个包埋盒。
[bookmark: OLE_LINK10]6.★收集托盘：具有一次成型的ABS材料托盘，且有320个唯一坐标，每个坐标对应一个包埋盒直立排放, 并与智能标本库兼容。
7.复位开关:前置出料收集器复位开关。
8.打码速度：≤2.5秒/个包埋盒。
9.设备警报：当设备出现满料、缺料、卡料、无接料盘时自动语音报警或弹框提示。
[bookmark: OLE_LINK14]10.待机模式：设备非工作时间自动进入低速运行模式
[bookmark: OLE_LINK13]11.电脑一体机：≥8寸电容屏触控一体机，且触控屏可调角度≥45℃，具备WIFI功能和USB 、VGA、网络接口，可外接鼠标、键盘、显示屏、扫描枪。
12.★物联网功能：扫码连接专业售后APP（非微信平台），随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。
[bookmark: OLE_LINK18]13.品质保障：通过CE、CB、ISO13485认证，具有第三方专业检测报告。
14.软件兼容性：兼容中英文操作界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。
二、物理参数：
1.长*宽*高：均小于500mm
三、电气参数：
1.电压90-230V、频率：50Hz
四、功能参数：
1.★物联网功能：扫码连接专业售后APP（非微信平台），随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。
五、需配置设备附件：
1、包埋盒激光打码机主机	1台
2、装料筒	6个
3、条装包埋盒	6条
4、打码软件1套
5、抽屉式托盘	1个
6、USB数据线	1根
7、电源线	1根
8、合格证	1个
9、说明书	1本
六、售后服务 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于5年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。


