全自动化学发光免疫分析仪技术参数
1. *检测原理：吖啶酯直接化学发光原理
2. 最大检测速度：≥60测试／小时
3. 首个样本结果报告时间	：≤5分钟
4. 加样模式：采用一次性TIP头加样，具液面探测，有效杜绝交叉污染
5. *试剂条装载模式：可手动装卸载，也可选配自动化装卸载模块（≥90个试剂位）
6. 进样方式：双样本架模式，≥24个样本位
7. 样本管理：支持原始管上机，自动条码扫描
8. 急诊模式：支持样本随时插入，急诊优先
9. *反应通道：12个独立反应通道，可同时运行不同项目
10. *清洗分离方式：专利磁珠分离清洗，无需另配纯水
11. 样本用量：20-100 μL
12. 样本类型：血清、血浆、全血
13. *试剂类型：单人份独立包装试剂
14. 校准：两点定标，定标稳定期≥28天。
15. 控制方式：嵌入式触控一体机
16. 操作界面：高清触摸屏，图形化的全中文操作界面
17. 接口：双向通讯功能，可连接LIS/HIS系统
18. 检测项目：炎症因子指标：全量程C反应蛋白（CRP）、降钙素原（PCT）、白细胞介素-6（IL-6）、血清淀粉样蛋白（SAA）
19. 心血管指标：高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）、肌红蛋白（Myo）、肌酸激酶同工酶（CKMB）、氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）、D-二聚体（D-Dimer）
20. 生殖健康类指标：抗缪勒管激素（AMH）、可溶性fms样酪氨酸激酶-1（sFlt-1），胎盘生长因子（PIGF）、妊娠相关血浆蛋白A（PAPP-A）等
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1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于3年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

