胸阻抗法血流动力学检测系统参数
1. 用于无创血流动力学检测
2. 采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血流动力学实时监测系统
3. 快速、准确为临床提供专业的血流动力学参数，帮助诊断，指导治疗
4. 为无创血流动力学检测系统整体化专用机，系统具备高质量的稳定性与兼容性。为非插件式或外接工作站式设计。
5. 波形采样率达到1600khz
6. 主机含有内置电池(非外接UPS)并能在无供电情况下实现数据储存、数据打印功能，无供电状态下可供电3小时。
7. 设备能移动至床旁检测，方便患者，节约科室空间.
8. 既能24小时实时监测，也能快速检测。
9. 具备数字化检测系统，管理分析系统，无创血压测量融蛤入主机
10. 显示功能具有中英文操作界面
11. 自动存储数据和波形存储，具有自动。手动血压测量
12. 软件可升级
13. 报告功能可打印注有相应时间和日期的标准44打印的血流动力学报告
14. 设备有治疗趋势分析图，能够辅助医生进行病人四项(MAP、SSVRI、SI、LSWI)
15. 流动力学状态趋势评估及分析。
16. 系统带有分析软件，对容量负荷，心肌管理，高血压分型有数据分析功能，测试完出智 能诊断报告，协助临床诊断。
17. 含有心脏康复动志分析功能，评估心康治疗效果。
18. 有选配连续血压检测功能。能够实时评估血流动力及血液循环平衡及阻力指标
19. 心输出量(CO 测定范围应在：1.5L/min～20L/min
20. 心指数(CI)   测定范围应在：1.4L/minm²~8.5L/min·m²
21. 心搏量(SV)   测定范围应在：10ml~500ml
22. 心搏指数(SI) 测定范围应在：15ml/m²~140ml/m²
23. 心率(HR)  测定范围应在：40次/分~220次/分
24. 胸液传导性(TFC)   测定范围应在：0.010/Ω~0.080/Ω
25. 射血收缩指数(ECI)   测定范围：应在0.020/s～0.080/s 范围内
26. 变力状态指数(ISI) 测定范围：应在0.50/s²~1.70/s² 范围内
27. 射血前期(PEP)  测定范围应在：50ms~200ms
28. 射血时间(LVET)  测定范围应在：220ms~350ms
29. 收缩时间比率(STR)  测定范围：应在0.10～0.60范围内
30. 无创血压(NIBP)
31. 收缩压(SBP)  测定范围应在：40mmHg~240mmHg(5.3kPa~2kPa)
32. 舒张压(DBP)  测定范围应在：20mmHg~180mmHg(2.67kPa~24kPa)
33. 平均压(MAP)   测定范围应在：26mmHg~200mmHg(3.47kPa~26.67kPa)
34. 心阻抗微分图(DZ/dt)
35. 心阻抗图 (TIR)
36. 左心作功(LSW)   测定范围应在：10.0gm/beat~300g·m/beat
37. 左心作功指数(LSWI)  测定范围应在：20gm/m²/beat~150g ·m/m²/beat
38. 每搏外周血管阻力(SSVR)   测定范围应在：87dyne · sec/cm⁵/beat～450dyne sec/cm⁵/beat
39. 每搏外周血管阻力指数(SSVRI) 测定范围应在：70dyneosec/cm⁵/beat-m²~300dynes sec/cm⁵/beatm²
40. 收缩变力性(Inotropy)    测定范围应在： -500%～+500%
41. 血管容积(Volemia)    测定范围应在： -500%～+500%
42. [bookmark: _GoBack]血管动力(测定范围应在： -500%～+500%
43. 心率变律性(Chronotropy)
售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于3年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。



























