医用网式雾化器系统参数

[bookmark: _GoBack]一、技术参数：
1.最大出雾率：＞0.24ml/min
2.颗粒均匀度：（1）雾化器出口 等效体积粒径分布：小于 5μm 粒径占比≥70%； 中位粒径：3.5μm，误差不超过±25%；（2）连接器出口 等效体积粒径分布：小于 5μm 粒径占比≥60% 中位粒径：4μm，误差不超过±25%
3.剩余药量：＜0.1ml
4.雾化器类别：医用网式雾化器，非射流雾化器或超声雾化器，不需额外气源驱动
二、物理参数：
1.无特殊需求

三、电气参数：
1.设备输入功率：控制器DC 5V 2A, 充电座DC 12V 4.16A
2.控制器可充电使用，充满电后，连续雾化模式可工作1.5小时，联动模式下，累计工作2小时
3.控制器适用于充电座充电或Type C充电，充电座满足4台控制器同时充电


四、功能参数：
1.雾化器性能：核心振动频率为103KHZ；雾粒的中位粒径为3.5μm
2.★产品用于对处方药雾化，以便患者吸入。产品可用于使用间歇机械通气或其他正压呼吸辅助设备的患者（产品注册证适用范围）
3.★系统控制要求：系统具有联动模式（能实现呼吸机同步给药）和连续模式

五、需配置设备附件：
1.无特殊要求

六、售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于2年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

